## Slide 1: Raccomandazioni per l’Utilizzo del Laser nel Distretto Coronarico
CLS Working Group:
V. Ambrosini, P. Armigliato, M. Balbi, G. Bernardi, M. Contarini, A. Mucaj, C. Tumscitz
Vers. 01 del 31.12.2018

## Slide 2: Per Aumentare la Capacità di Dissoluzione della Placca
AUMENTARE GLI IMPULSI (Rate) E LA FREQUENZA (Fluence): La fibra laser crea una bolla di vapore capace di dissolvere la materia (proteine + lipidi), tanto maggiore quanto maggiori sono gli impulsi e la frequenza di emissione degli stessi quindi: una sonda che lavora ad 80 di fluence ed 80 di rate, emetterà una bolla di diametro maggiore della stessa sonda che lavora a 45 di fluence ed a 60 di rate.
Dopo aver crossato la lesione da trattare con il filo guido (evitando quelle polimeriche), prima di inserire la sonda laser, somministrare nitrati ev a dosi standard;
PROGRESSIONE LENTA: La VELOCITA’ DI AVANZAMENTO produrrà un canale di ablazione tanto maggiore quanto minore sarà la stessa (consigliato meno di 1 mm/sec). QUANDO SI TRATTANO segmenti in curve estremamente angolate USARE SOLO SONDE DA 0,9 mm, evitare i tempi di erogazione lunghi (superiori a 5 sec.) e le soluzioni con sangue o m.d.c.

## Slide 3: Per Aumentare la capacità di dissoluzione della placca
DURATA DELLA EROGAZIONE: Il tempo della erogazione dovrebbe andare da un minimo di 6/7 secondi (condizionata dalla lunghezza della lesione da trattare se piuttosto breve) ad un massimo di 30/40 secondi.
Tra una erogazione ed un’altra (“treno”) eseguire “Balloon Test” se si intende passare a F/R superiori, altrimenti eseguire un altro treno di erogazione con gli stessi parametri della precedente.

## Slide 4: Per Aumentare la Capacità di Penetrazione
La profondità di penetrazione sarà tanto maggiore quanto maggiori saranno Fluence (F) e Rate (R).
Quindi per aumentare la penetrazione aumentare i parametri di F ed R.
E’ suggerito l’aumento dei due parametri in contemporanea.

## Slide 5: Per il Trattamento di LESIONI CALCIFICHE
Consigliato fortemente imaging per definire meglio le caratteristiche e scegliere alte energie associate a mezzo di contrasto (m.d.c.). In caso di lesioni:
- a)“massivamente calcifiche”, con presenza di calcio spesso e che interessa gran
parte della parete del vaso intesa come estensione circolare (più di 180°);
- b) ”prevalentemente calcifiche”, per la presenza di calcio piuttosto spesso e che
interessa almeno un arco di 100° della circonferenza vasale della lesione interessata.
SI CONSIGLIA:
No lavaggio con fisiologica
Si parte F/R = 80/80 → balloon test→80/80 + m. d. c. → balloon test→ poi con mdc crescente (tempo di erogazione 6/10 sec.)
Sonda consigliata: 0.9 mm

## Slide 6: Per il Trattamento di LESIONI FIBRO-ELASTICHE
Per le LESIONI FIBROELASTICHE (o prevalentemente fibrose e quindi con assenza di calcio e/o minimo, ossia interessante un arco di circonferenza del vaso <90°) utile imaging per definire meglio le caratteristiche della lesione.
SI CONSIGLIA:
Lavaggio con soluzione fisiologica
Si parte F/R = 60/60 e poi 80/80 senza mezzo di contrasto.
Sonda consigliata: 0.9 mm

## Slide 7: Per il Trattamento di STENT IPO-ESPANSI
SI CONSIGLIA:
Iniettare mezzo di contrasto
USO MEZZO DI CONTRASTO: Iniettare e poi erogare ,ab-initio, se insuccesso: iniettare mentre si eroga.
Si parte F/R 80/80 + m.d.c. (6 sec min) → balloon test; se insuccesso altro treno 80/80 + m.d.c. (6 sec min) → balloon test; il tutto secondo le modalità di seguito esposte.
EROGARE SOLO ALL’INTERNO DELLO STENT
Sonda consigliata: 0.9 mm

## Slide 8: Per il Trattamento di RESTENOSI INTRASTENT
SI CONSIGLIA:
Di evitare di trattare restenosi focali e confinate agli edge degli stent
No lavaggio fisiologica
partire con energia max F/R=60/60 → 80/80 + m.d.c.
Sonda consigliata 0.9 mm e/o 1.4 mm.
Avanzare lentamente

## Slide 9: Per il Trattamento di GRAFT VENOSI DEGENERATI
SI CONSIGLIA:
Lavaggio con soluzione fisiologica
Partire con energia max F/R =60/60 → 80/80
avanzare lentamente
Sonda consigliata 1.4 mm, 1.7 mm, 2 mm (in base al calibro del graft)

## Slide 10: Per il Trattamento di TROMBO-DISSOLUZIONE IMA
SI CONSIGLIA:
Lavaggio con fisiologica in continuo
Energia F/R = 60/60 → 80/80
Sonda consigliata 0.9 mm e/o 1.4 mm

## Slide 11: MECCANISMI DI AZIONE
1 ) L’uso del LASER con soluzione salina prevalente e sangue esalta
l’effetto fototermico: vaporizzazione del trombo fresco.
2) L’uso del LASER con soluzione salina e sangue prevalente esalta
l’effetto fotochimico: rottura dei ponti molecolari nelle placche a composizione mista,
fibrocalcifica e attiva l’effetto ONDA D’URTO SONORA che amplifica la rottura del calcio.
3) L’uso del LASER con sangue+m.d.c. esalta l’ effetto fotomeccanico con creazione di
energia cinetica e relativa rottura dei legami tra molecole più resistenti ed a seconda della quantità di
mezzo di contrasto usata massimizza l’effetto ONDA D’URTO SONORA (vedi placche ipercalcifiche che
impediscono la perfetta espansione degli stent o placche severamente calcifiche).
4) Tutte le sonde e le energie usate determinano lo”Stunned Platelet Phenomenon”.