## Slide 1: Raccomandazioni per l’Utilizzo del Laser nel Distretto Periferico
CLS Working Group:
M. Sponza, R. Candelari, E. Paci, G. Bovio, E. Pampana,V. Ambrosini, P. Armigliato
Vers. 02 del 23.10.2019

## Slide 2: MECCANISMI DI AZIONE
1 ) L’uso del LASER con soluzione salina prevalente e sangue esalta
l’EFFETTO FOTOTERMICO: vaporizzazione del trombo fresco.
2) L’uso del LASER con soluzione salina e sangue prevalente esalta l’EFFETTO fOTOCHIMICO con rottura dei
ponti molecolari nelle placche a composizione mista, fibrocalcifica e attiva l’effetto ONDA D’URTO SONORA
che amplifica la rottura del calcio.
3) L’uso del LASER con sangue+m.d.c. esalta l’ effetto fotomeccanico con creazione di
energia cinetica e relativa rottura dei legami tra molecole più resistenti ed a seconda della quantità di
mezzo di contrasto usata massimizza l’effetto ONDA D’URTO SONORA (vedi placche ipercalcifiche che
impediscono la perfetta espansione degli stent o placche severamente calcifiche).
4) Tutte le sonde e le energie usate determinano lo”Stunned Platelet Phenomenon”.

## Slide 3: Per Aumentare la Capacità di Dissoluzione della Placca
AUMENTARE GLI IMPULSI (Rate) E LA FREQUENZA (Fluence): La fibra laser crea una bolla di vapore capace di dissolvere la materia (proteine + lipidi), tanto maggiore quanto maggiori sono gli impulsi e la frequenza di emissione degli stessi quindi: una sonda che lavora ad 80 di fluence ed 80 di rate, emetterà una bolla di diametro maggiore della stessa sonda che lavora a 45 di fluence ed a 60 di rate.
Dopo aver crossato la lesione da trattare con il filo guido (evitando quelle polimeriche), prima di inserire la sonda laser, somministrare nitrati ev a dosi standard;
PROGRESSIONE LENTA: La VELOCITA’ DI AVANZAMENTO produrrà un canale di ablazione tanto maggiore quanto minore sarà la stessa (consigliato meno di 1 mm/sec). QUANDO SI TRATTANO segmenti in curve estremamente angolate USARE SOLO SONDE DA 0,9 mm, evitare i tempi di erogazione lunghi (superiori a 5 sec.) e le soluzioni con sangue o m.d.c.

## Slide 4: Per Aumentare la capacità di dissoluzione della placca
DURATA DELLA EROGAZIONE: Il tempo della erogazione dovrebbe andare da un minimo di 6/7 secondi (condizionata dalla lunghezza della lesione da trattare se piuttosto breve) ad un massimo di 30/40 secondi.
Tra una erogazione ed un’altra (“treno”) eseguire “Balloon Test” se si intende passare a F/R superiori, altrimenti eseguire un altro treno di erogazione con gli stessi parametri della precedente.

## Slide 5: Per Aumentare la Capacità di Penetrazione
La profondità di penetrazione sarà tanto maggiore quanto maggiori saranno Fluence (F) e Rate (R).
Quindi per aumentare la penetrazione aumentare i parametri di F ed R.
E’ suggerito l’aumento dei due parametri in contemporanea.

## Slide 6: Per il Trattamento di LESIONI CALCIFICHE
In caso di lesioni:
- a)“massivamente calcifiche”, con presenza di calcio spesso e che interessa gran
parte della parete del vaso intesa come estensione circolare (più di 180°);
- b) ”prevalentemente calcifiche”, per la presenza di calcio piuttosto spesso e che
interessa almeno un arco di 100° della circonferenza vasale della lesione interessata.
SI CONSIGLIA:
No lavaggio con fisiologica
Si parte F/R = 80/80 → balloon test→80/80 + m. d. c. → balloon test→ poi con mdc crescente (tempo di erogazione 6/10 sec.)
Sonda consigliata: 0.9 mm

## Slide 7: Per il Trattamento di LESIONI FIBRO-ELASTICHE
Per le LESIONI FIBROELASTICHE (o prevalentemente fibrose e quindi con assenza di calcio e/o minimo, ossia interessante un arco di circonferenza del vaso <90°)
SI CONSIGLIA:
Lavaggio con soluzione fisiologica
Si parte F/R = 60/60 e poi 80/80 senza mezzo di contrasto.
Sonda consigliata: 0.9 mm
Rimanere sempre intraluminali con la guida

## Slide 8: Per il Trattamento di RESTENOSI INTRASTENT della FEMORALE SUPERFICIALE
SI CONSIGLIA: rimanere sempre intraluminali con la guida
No lavaggio fisiologica
Partire con energia max F/R=60/60 → 60/60 + m.d.c.
Con sonde da 1.4 mm, 1,7 mm e 2.0 mm (in base al calibro del vaso)
Partire con energia max F/R=60/60 → , 80/80 → , 80/80 + m.d.c
Con sonde da 0.9 mm (in caso di restenosi molto severa calcifica con probabile
deformazione della struttura dello stent)
Evitare le sonde di grosso calibro finchè non si è ricanalizzato (2.3 mm e 2.5 mm)
Avanzare molto lentamente

## Slide 9: Per il Trattamento di STENOSI CALCIFICHE SOTTO il GINOCCHIO
SI CONSIGLIA:
No lavaggio fisiologica
Partire con energia max F/R=60/60 → 60/60 + m.d.c., 80/80 → , 80/80 + m.d.c
Per ogni treno fare test con pallone prima di passare al treno con energia superiore
È fondamentale rimanere intraluminali con la guida
Sonde da 0.9 mm
Avanzare molto lentamente

## Slide 10: Per il Trattamento di OCCLUSIONI TOTALI (Tecnica STEP BY STEP)
SI CONSIGLIA:
Sempre lavaggio con fisiologica
Incunearsi con la guida nel tappo prossimale della occlusione totale rimanendo comunque intraluminali
Avanzare la sonda laser sulla guida fino a farla aderire al tappo prossimale ed erogare energia
Partire con energia max F/R=60/60 (se non vi è alcun avanzamento aumentare a 80/80 solo se si utilizza la sonda da 0.9mm)
Quindi avanzare ancora la guida nel tunnel creato dal laser, posizionare la sonda laser di nuovo a contatto con la stenosi ed erogare ancora energia come sopra.
Proseguire in questo modo fino alla completa canalizzazione dell’occlusione (oltre il tappo distale).
È fondamentale rimanere sempre intra-luminali con la guida
Sonde da 0.9 mm e da 1.4 mm
Avanzare molto lentamente